[image: image1.png]FUNDUSZ
))) SPRAWIEDLIWOSCI





[image: image2.jpg]MINISTERSTWO

SPRAWIEDLIWOSCI
—_———

www.ms.gov.pl



[image: image3.jpg]AN\

powiat raciborski

zielona oaza kultur













          Załącznik nr 6 do SIWZ
OR.VII.272.15.2019
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Nazwa postępowania:

Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem na rzecz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie pojazdu:
I - pojazd bazowy – przeznaczony do adaptacji na ambulans:

	Lp.
	Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe.

	A
	B

	1. 
	pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 r., max 200 km przebiegu, posiadający pełną gwarancję. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu na kołach.

	2. 
	aktualne świadectwo homologacji pojazdu kompletnego. 

	POJAZD BAZOWY

	NADWOZIE

	3. 
	typu „furgon” , częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.

	4. 
	kabina kierowcy dwuosobowa, w pełni regulowane fotele kierowcy i pasażera 
z  min. jednym podłokietnikiem dla każdego fotela.

	5. 
	wysokość przedziału medycznego min. 1,85  m. 

	6. 
	długość przedziału medycznego min. 3,0 m.

	7. 
	szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m.

	8. 
	drzwi tylne przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki do kąta min. 260o, , wyposażone 
w blokadę oraz ogranicznik położenia skrzydeł.

	9. 
	drzwi boczne przesuwne z prawej strony z oknem przesuwnym + wysuwany stopień elektryczny(podświetlany). Wysunięty stopień sygnalizowany świetlnie w kabinie kierowcy.

	10. 
	lakier w kolorze białym.

	11. 
	centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem sterowany z oryginalnego kluczyka/pilota.

	12. 
	drzwi boczne przesuwne (prawe i lewe do przedziału ładunkowego). 

	13. 
	Nie zintegrowane z reflektorami głównymi reflektory przeciwmgłowe.

	14. 
	drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne LED włączające się automatycznie po ich otwarciu.

	15. 
	kierunkowskazy z tyłu na dachu pojazdu LED oraz lampy obrysowe z tyłu na dachu.

	16. 
	boczne światła pozycyjne.

	17. 
	przystosowany do przewozu min. 5 osób (z kierowcą i miejscem na noszach).

	18. 
	stopień z tyłu pojazdu.

	SILNIK 

	19. 
	silnik wysokoprężny turbodiesel o pojemności min. 2100 cm3.

	20. 
	moc silnika minimum 170 KM.

	21. 
	max. moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm.

	22. 
	spełniający wymogi normy Euro VI lub Euro 6.


	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

	23. 
	skrzynia biegów manualna lub automatyczna min. 6 stopniowa + bieg wsteczny.

	24. 
	napęd na koła przednie lub tylne.

	25. 
	adaptacyjny układ ESP (elektronicznej stabilizacji toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu - tj. ilości osób oraz sprzętu medycznego w przedziale medycznym.

	ZAWIESZENIE

	26. 
	wzmocnione zawieszenie i zapewniające komfort transportu chorego.

	UKŁAD HAMULCOWY

	27. 
	hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej ze wspomaganiem.

	28. 
	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny.

	29. 
	elektroniczny system podziału siły hamowania.

	30. 
	system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej (np. ASR) + system wspomagania ruszania pod górę.

	UKŁAD KIEROWNICZY

	31. 
	ze wspomaganiem hydraulicznym.

	32. 
	regulowana kolumna kierownicy.

	OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

	33. 
	dogrzewacz silnika(jeżeli jest w opcji pojazdu fabrycznego tzn.:montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta).

	34. 
	klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy.

	INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	35. 
	zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.


	36. 
	alternator o wydajności min. 180 A.

	WYPOSAŻENIE POJAZDU

	37. 
	czołowa i boczna poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.

	38. 
	pełnowymiarowe koło zapasowe – 1 szt. + dodatkowo komplet opon zimowych. 

	39. 
	elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka boczne.

	40. 
	elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy.

	41. 
	zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l.

	42. 
	czujniki parkowania przód i tył.

	43. 
	dodatkowe czujniki parkowania na tylnych słupkach ( w górnej części).

	44. 
	ogrzewana elektrycznie szyba przednia (jeżeli jest w opcji pojazdu fabrycznego tzn.:montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta).

	45. 
	kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego. Radiotelefon Kenwood NX-700

	46. 
	wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu Kenwood NX-700 wraz z anteną.

	47. 
	montaż pełnej instalacji SWD PRM (instalacja, podstawa do stacji dokującej tabletu, podstawa pod drukarkę, anteny GPS).

	48. 
	kamera cofania + monitor 7 cali. Rozdzielczość kamery i monitora min 800x400 pixeli.


	49. 
	2 kamery w przedziale medycznym, jedna nad blatem roboczym, skierowana na fotel umieszczony na prawej ścianie, druga w tylnej części, obejmująca cały przedział medyczny + monitor minimum 7 cali zintegrowany z lusterkiem wstecznym ( rozdzielność monitora oraz kamer co najmniej 800x400 pixeli).

	50. 
	sygnalizator cofania pojazdu z możliwością wyłączenia

(przełącznik mechaniczny).

	51. 
	czujnik światła i deszczu.

	52. 
	półki nad przednią szybą (półka nad głową kierowcy oraz pasażera).

	53. 
	radio MP3/USB/Bluetooth.

	54. 
	min. 2 gniazda USB w kabinie kierowcy, dodatkowe gniazdo 12V(typu zapalniczki) umieszczone na podszybiu oraz jedno gniazdo umieszczone przy półce nad głową kierowcy. Wszystkie gniazda z stałym zasilaniem. Miejsce zamontowania uzgodnione z Operatorem.

	55. 
	2 lampki typu kokpit na giętkim przewodzie zamontowana w kabinie kierowcy.

	56. 
	dywaniki gumowe.


II - Adaptacja pojazdu bazowego na ambulans

	Lp.
	Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe

	A
	B

	NADWOZIE

	57. 
	zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi, (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l), krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych oraz kasków. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 2 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu).

	58. 
	okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą 
lub zmatowione. 

	OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

	59. 
	niezależne od pracy silnika ogrzewanie powietrzne przedziału medycznego o mocy 
min 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789
(proszę podać markę i model).

	60. 
	klimatyzacja automatyczna przedziału medycznego z czujnikiem temp. zewn.

	61. 
	nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury 

i termostatem.

	62. 
	postojowy – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury, termostatem 

i zabezpieczeniem o mocy min. 2,1 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia). Temperatury grzejnika sterowana niezależnie od nagrzewnicy 
za pośrednictwem osobnej regulacji na panelu dotykowym lub osobnym sterowniku.

	63. 
	wentylacja mechaniczna, nawiewno–wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 60 razy na godzinę 

w czasie postoju.

	64. 
	rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). Nawiew zimnego powietrza do przedziału medycznego przez urządzenie uzdatniające wydmuchiwane powietrze. Uzdatnianie powietrza ma polegać nna zmniejszeniu poziomu bakterii, wirusów, zarodników, pleśni np. poprzez system promieniowej jonizacji katalitycznej.

	65. 
	

	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO ‑ DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

	66. 
	poziom hałasu w przedziale medycznym przy włączonych sygnałach dźwiękowych powinien być zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. z 2002r. Nr 217 
poz. 1833 zał. 2 z późniejszymi zmianami.

	67. 
	dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. 2 trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania (podać markę i model). Uruchamianie dodatkowe realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu  na  desce  rozdzielczej  kierowcy.  Miejsce  zamocowania  włącznika  uzgodnione 
z zamawiającym.

	68. 
	dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy powyżej 100W. Uruchamianie dodatkowe realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu  na  desce  rozdzielczej  kierowcy. Miejsce  zamocowania  włącznika  uzgodnione 
z zamawiającym.

	69. 
	dodatkowy włącznik sygnalizacji ostrzegawczej, realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. Miejsce zamocowania włącznika uzgodnione z zamawiającym.

	70. 
	w przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola przed pojazdem 
oraz w tablicę LEDową. Tablica LEDowa ma mieć możliwość wyświetlania dowolnych napisów (np. Ambulans, Wypadek – również w wersji lustrzanej). Napisy wprowadzane za pomocą panelu sterującego znajdującego się w kabinie kierowcy. Zamawiający 
nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy 
np. typu "kogut" lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami 
oraz tablicą LEDową) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona 
z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę. Podać markę i model 
oraz załączyć homologację. 

	71. 
	w tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem 
oraz tablicę LEDową. Tablica LEDowa ma mieć możliwość wyświetlania dowolnych napisów (np. Ambulans, Wypadek, Objazd oraz tzw. "falę"). Zmiana napisów 
za pomocą panelu sterującego znajdującego się w kabinie kierowcy. Dopuszcza się tablice wyświetlaną wyłącznie znaki typu "fala". Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu „kogut” lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz tzw. "falą") 
ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę. Podać markę i model oraz załączyć homologację.

	72. 
	z przodu pojazdu zmontowane niebieskie lampy pulsacyjne typu LED (błotniki przednie, słupki tylne, lusterka, grill (min. 2 sztuki), przednia górna część maski 
(2 sztuki). W razie braku możliwości montażu w górnej części maski (montaż w grillu 
4 sztuk). Rozmieszczenie na błotnikach uzgodnione z zamawiającym.

	73. 
	reflektory zewnętrzne typu LED z 4 stron pojazdu, ze światłem rozproszonym 
do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej ze stron, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z  kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.

	74. 
	sygnał dźwiękowy  modulowany  (min. 4 modulacje)  o  natężeniu  minimum  120db z 3m, 
z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. głośnik zabudowany w pasie przednim lub w komorze silnika.


	75. 
	3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: typu 3 barwy czerwonej, umieszczony  w  obszarze pomiędzy linią okien 
i nadkoli, typu 3 barwy czerwonej, umieszczony wokół dachu, typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym pomiędzy linią okien 

i nadkoli.

	76. 
	z przodu pojazdu napis: z folii typu 3 „ambulans” w wersji lustrzanej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.

	77. 
	oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. 

	78. 
	po obu bokach oraz z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej z oznaczeniem typu zespołu(uzgodnione z operatorem).

	79. 
	nazwa oraz logo dysponenta jednostki, umieszczona po obu bokach pojazdu: 
„Szpital Rejonowy  im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”. 

Powinna widnieć również nazwa i logo Powiatu Raciborskiego.

	80. 
	Ambulans sanitarny i urządzenia muszą zostać odpowiednio oznakowane 
przez Wykonawcę w logotyp oraz w napis o treści uzgodnionej z Zamawiającym: „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości” (umieszczenie informacji w miarę możliwości winno mieć walor widoczności).

	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	81. 
	światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego – dwie lampy typu LED, zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx.

	82. 
	minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym.

	83. 
	w tylnej części  pojazdu, przy drzwiach dwuskrzydłowych po stronie prawej panel: włącznik/wyłącznik oświetlenia zewnętrznego(roboczego) oraz oświetlenia przedziału medycznego.


	INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	84. 
	instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum 4 gniazd poboru prądu 
w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe
 ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu 
do sieci 230V).

	85. 
	kabel zasilający o długości min. 10m.

	86. 
	zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V.

	87. 
	wyłącznik przeciwporażeniowy.

	88. 
	automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów, działających przy podłączonej instalacji 230V.

	89. 
	grzałka w bloku silnika zasilana z sieci 230V z możliwością wyłączenia. 
Proszę podać zakres temperatury grzania oraz markę i model.

	90. 
	1 gniazdo 230V oraz 1 gniazdo 12V nad blatem roboczym ze stałym zasilaniem.

	91. 
	w przedziale medycznym min. 4 gniazda 12V.

	92. 
	atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym min. 1 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). Dołączyć atest na przetwornicę.

	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	93. 
	pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne, powinno być one zamontowane 
w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie ich lub zranienie osób poruszającym 
się w pojeździe.

	94. 
	podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie 

z pokryciem boków – typu „wanna”.

	95. 
	ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym - łatwo zmywalnym 

i odpornym na środki dezynfekujące.

	96. 
	zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, półki podsufitowe 
z przezroczystymi szybkami i podświetleniem LED umożliwiającym podgląd 
na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej  co najmniej 4 szt., na ścianie prawej 
co najmniej 3 szt.), na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe (zamykany na zamek szyfrowy lub kluczyk) oraz szafka na 3 pudełka rękawiczek jednorazowych.

	97. 
	zabudowa meblowa na ścianie działowej: szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z miejscem na pojemnik na zużyte igły, strzykawki, wnęką 
do przygotowania leków i z szufladami, miejsce do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej. Rozmieszczenie szuflad i wnęk uzgodnione z operatorem.

	98. 
	sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych na min. 4szt.

	99. 
	sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.

	100. 
	na ścianie lewej szyny wraz z min. czterema panelami do mocowania uchwytów 
dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, ładowarka, pompa infuzyjna ciśnieniomierz ścienny. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. Zamawiający wymaga uchwytu mocującego do pompy firmy Ascor oraz respiratora.

	101. 
	centralna instalacja tlenowa: z 2 butlami (każda 10 l tlenu) + 2 reduktory o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, minimum 
3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej 
z przełącznikiem butla/butla oraz manometrem (min. 1 w suficie), na prawej ścianie przepływomierz obrotowy panelowy.

	102. 
	termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych.

	103. 
	lodówka - wbudowany w zabudowę meblową pojemnik termoizolacyjny przeznaczony 
do transportu leków wymagających niskiej temperatury ok. 5 st. C.

	104. 
	kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z drzwiami przesuwnymi (umożliwiające swobodne przechodzenie), z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy. Min. wys. 1500 mm.

	105. 
	obrotowy w zakresie min. 90 stopni fotel u wezgłowia noszy (za głową pacjenta) 
przy ścianie działowej, wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie, składane siedzisko.

	106. 
	fotel skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy z regulacją kąta oparcia  
oraz min. jednym podłokietnikiem) wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

	107. 
	dodatkowo oświetlenie tzw. "nocne" LED.



	108. 
	włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu / zamknięciu drzwi przedziału medycznego.

	109. 
	Jeden głośnik z możliwością wyłączenia.

	110. 
	otwierany szyber-dach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm, zamontowany zgodnie 

z zaleceniami producenta Szyber-dachu.

	111. 
	przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowanym na prawej ścianie panel sterujący ( typu touch screen) informujący o: 

- temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, 

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), 

- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, 

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego, 

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, 

- zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania żądanej temperatury. 

Panel sterujący z wysoko kontrastowym ( rozdzielczość co najmniej 800x400pixeli 

- podać), kolorowym (min.260 tys. kolorów podać wartość oferowaną), wyświetlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniającym dobrą widoczność( o wymiarach 

min. 7 cali).

	112. 
	podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10  stopni  do  pozycji  Trendelenburga  i  Antytrendelenburga,  (pozycji drenażowej),
z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę. Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności).

	113. 
	ROZMIESZCZENIE SZAFEK UZGODNIONE Z OPERATOREM.

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	114. 
	urządzenie do wybijania szyb.

	115. 
	dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.

	116. 
	kosz na śmieci.

	117. 
	nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.

	118. 
	w kabinie kierowcy panel sterujący ( typu touch screen) i informujący o: 

- pracy sygnalizacji świetlno-dźwiękowej z możliwością wyświetlania dowolnych napisów, 

- działaniu reflektorów zewnętrznych, 

- sterowania sygnałami pneumatycznymi przeznaczonymi do pracy ciągłej, 

- informacji o naładowaniu obu akumulatorów, 

- braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, 

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego, 

- systemem wentylacji przedziału medycznego, 

- zarządzający systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania żądanej temperatury, 

- temperaturą wew. termoboxu, 

- zegara (aktualny czas) i kalendarza (data). 

Panel sterujący z wysoko kontrastowym ( rozdzielczość co najmniej 800x400pixeli 

- podać), kolorowym (min.260 tys. kolorów podać wartość oferowaną), wyświetlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniającym dobrą widoczność( o wymiarach 

min. 7 cali - podać wartość oferowaną). Proszę  podać markę i model panelu.

	119. 
	instalacja antenowa, elektryczna i głośnikowa w kabinie kierowcy do podłączenia radia oraz dodatkowe głośniki zamontowane w przedziale medycznym.


Wyposażenie medyczne

	I
	NOSZE GŁÓWNE  

	1.
	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; 

z materacem konturowym profilowanym stabilizującym.

	2.
	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.

	3.
	z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 
85 stopni.

	4.
	rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak.

	5.
	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta 
o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.

	6.
	z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci 
na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej.

	7.
	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane 
z ich obsługą.

	8.
	z poręczami bocznymi składanymi.

	9.
	wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 
18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej).

	10.
	z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

	11.
	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich 
z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi.

	12.
	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych.

	13.
	wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy.

	14.
	teleskopowy statyw do kroplówki.

	15.
	obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg. 

	16.
	zagłówek do noszy ( jeśli jest w opcji).

	17.
	waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865.

	II
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH 

	1.
	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.

	2.
	regulację wysokości w min sześciu poziomach.

	3.
	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera).

	4.
	wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne 

w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem

z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). 

	5.
	min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce.

	6.
	system zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół, w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie (stole medycznym) a zwolniona jest blokada przednich goleni.

	7.
	blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym. 

	8.
	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg.

	9.
	automatyczny system składania i rozkładania podwozia w trakcie załadunku 

i rozładunku noszy z ambulansu, bez konieczności używania jakichkolwiek dźwigni lub przycisków.

	10.
	transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane 
z jego obsługą. 

	11.
	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie 
z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi. 

	12.
	waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865. 

	III
	Krzesełko transportowe z systemem płozowym

	1.
	4 koła w tym 2 skrętne( z możliwością zablokowania 2 z nich).

	2.
	możliwość złożenia do transportu w ambulansie.

	3.
	podpórka pod stopy pacjenta.

	4.
	regulacja tylnego uchwytu.

	5.
	możliwość obsługi krzesełka przez jedną osobę.

	6.
	2 pasy poprzeczne + dodatkowy pas przy nogach pacjenta.

	7.
	system płozowy, umożliwiający bezpieczne poruszanie się z pacjentem po schodach.

	8.
	waga krzesełka wraz z  systemem płozowym nie przekraczająca 13kg.

	9.
	udźwig min. 180 kg.

	
	( proszę podać markę i model ).

	IV
	Ciśnieniomierz ścienny

	1.
	duża tarcza zegara (min 16 x 16 cm łącznie z ramką).

	2.
	dożywotnia kalibracja zegara.

	3.
	precyzyjny mechanizm zegarowy, oparty na kamieniach, o certyfikowanej dokładności pomiaru 1 % (± 3 mmHg).

	4.
	długi przewód spiralny umożliwia pomiar z dalszej odległości.

	5.
	łatwy odczyt wyników pod różnym kątem.

	6.
	wyposażony w dużą, wydajną gruszkę z trwałym zaworem spustowym, umożliwiającym płynną i precyzyjną regulację spustu powietrza 
z mankietu.

	7.
	komplet mankietów.

	
	( proszę podać markę i model urządzenia).

	V
	Ciśnieniomierz przenośny (ręczny)

	1.
	odporny na wstrząsy oraz upadek z wysokości powyżej 50cm , nie wymagający ponownej kalibracji.

	2.
	min. 5 lat gwarancji na kalibrację.

	3.
	zawór obrotowy.

	4.
	tarczą o średnicy min. 50 mm.

	5.
	zintegrowane, złącze 1 lub 2-przewodowe.

	6.
	zakres pracy: Od 0 do 300 mmHg.

	7.
	dokładność w zakresie ± 3 mmHg.

	8.
	łatwa wymiana mankietów.

	9.
	komplet mankietów,

	
	( proszę podać markę i model urządzenia).

	VI
	Respirator

	1.
	dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand.

	2.
	niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej.

	3.
	wentylacja manualna z ograniczeniem objętości oddechowej.

	4.
	płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta.

	5.
	funkcja PEEP/CPAP.

	6.
	dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej.

	7.
	zintegrowany przepływomierz.

	8.
	wbudowany manometr, monitorowanie ciśnienia wdechowego i wydechowego.

	9.
	możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI.

	10.
	ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia.

	11.
	zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne.

	12.
	niskie zużycie gazu zasilającego.

	13.
	wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego.

	14.
	system elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych  i wizualnych.

	15.
	akcesoria do wentylacji noworodków.

	16.
	odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne.

	17.
	odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur.

	18.
	niewielkie wymiary.

	19.
	niska waga.

	20.
	uchwyt mocujący.

	
	Zamawiający dopuszcza respirator z niżej wymienionymi parametrami:

	1.
	respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 749-3

	2.
	respirator zasilany akumulatorowo

	3.
	czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 10 godzin.

	4.
	waga respiratora 1,3 kg.

	5.
	wymiary 240 X 120 X 100mm.

	6.
	wyświetlacz kolorowy 2,4” TFT rozdzielczość: 320*240.

	7.
	tryb wentylacji IPPV i SIMV.

	8.
	niezależna płynna regulacja częstości oddechów i objętości minutowej. Regulacja częstości oddechów w zakresie  5-40 cykli/min. Zakres regulacji objętości minutowej 3-20 l/min.

	9.
	regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie 20-60 cmH2O.

	10.
	regulowane ciśnienie końcowo wydechowe (PEEP) w zakresie 5-20 cmH2O.

	11.
	2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV.

	12.
	manometr ciśnienia w układzie pacjenta.

	13.
	alarmy:

a) wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu

b) niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia)

c) niskiego ciśnienia gazu zasilającego

	14.
	silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie.

	15.
	przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA.

	16.
	uchwyt mocujący respirator na ścianie ambulansu.

	17.
	butla 2,7l.

	
	( proszę podać markę i model urządzenia).

	VII
	Defibrylator

	1.
	dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do do 360 J.

	2.
	ekran (wielkość przekątnej min 8 cala), odporny na uderzenia, 640 x 480 punktów, kolorowe podświetlenie LCD, wyświetlanie do trzech krzywych.

	3.
	odporny na upadek z wysokości min. 70 cm, na trudne warunki np. kurz, wodę(IP 44).

	4.
	baterie litowo-jonowe umożliwiające nieprzerwaną pracę min. 5 godzin.

	5.
	teletransmisja 12 odprowadzeń EKG.

	6.
	zakres wzmocnienia sygnału EKG do 0,25 do 4cm /MV,8 poziomów wzmocnienia.

	7.
	tryb ręczny, AED, Stymulatora.

	8.
	łyżki standardowe, pediatryczne.

	9.
	czujnik SpO2, CO2.

	10.
	pomiaru skurczowego ciśnienia krwi: od min. 30 do min. 250 mmHg. Dokładność pomiaru ciśnienia krwi: ± 5 mmHg.

	11.
	temperatura robocza: min. 0° do 45°C.

	12.
	rozmiar papieru EKG: 100 mm. 

	13.
	ładowarka akumulatorów 230V/12V.

	14.
	torba z akcesoriami i paskiem na ramię.

	
	( proszę podać markę i model urządzenia.

	VIII
	Uchwyt wraz  z dwoma butlami 2,7l oraz reduktorami


1. Wymagania dotyczące gwarancji: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:

1) gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów; 

2) gwarancja na powłoki lakiernicze - min. 24 miesiące;

3) gwarancja na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące;

4) gwarancja na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) - min. 24 miesiące;

5) gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące.

Wszystkie naprawy i przeglądy gwarancyjne dotyczące pojazdu oraz pozostałego sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu w okresie udzielonej gwarancji dokonywane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w/w czynności na własny koszt i własnym staraniem w tym również odebrania i dostarczenia pojazdu i wyposażenia do miejsca wykonywania naprawy lub przeglądu i zwrotu do siedziby Operatora. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. Wykonawca nie wlicza kosztów eksploatacyjnych samochodu bazowego dotyczących np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd, podczas wizyty w ASO,  okresowych przeglądów zabudowy medycznej oraz przeglądów okresowych sprzętu medycznego, które są kosztami poza gwarancyjnymi.
2. Dodatkowe wymagania:
1) Wykonawca musi posiadać na terenie kraju autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski uprawnione do naprawy gwarancyjnej ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, który 
jest przedmiotem jego oferty. 

2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Operatora. Wykonawca jednocześnie przekaże wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym, niezbędne do rejestracji pojazdów. 
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z pojazdem przekazał książkę gwarancyjną pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, wykaz wyposażenia dodatkowego, instrukcje obsługi ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem  w języku polskim  oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiające ich rejestrację.
4) Wykonawca przed wydaniem Zamawiającemu pojazdu, wykona przeglądy przed sprzedażne, 
tzw. zerowe, a ich wykonanie odnotuje w książce przeglądów serwisowych.
3. Termin wykonania zamówienia.
4. Zamówienie należy realizować do 30 dni roboczych od podpisania umowy.

11

[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.jpg]