Znak sprawy: ZS.8023.1.27.2019                                                    Racibórz dnia 08.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr ZS.8023.1.27.2019

Powiat Raciborski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 
pn. Zakup jednego ortopedycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem 
na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, który poleceniem nr 28/2020 Wojewody Śląskiego 
z dnia 15 marca 2020 r. został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny.

Informujemy, iż w dniu 4.06.2020 r zamawiający otrzymał poniższe zapytanie w zakresie postępowania:

Pytanie 1.

| Zwracamy się z uprzejmą prośbą dotyczącą postępowania ZS.8023.1.27.2019. Czy zamawiający dopuści stół operacyjny o parametrach przedstawionych w tabeli poniżej Charakterystyka techniczna – stół operacyjny z przystawką ortopedyczną |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry |
| 1 | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym |
| 2 | Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o aluminium i stal CrNi. Kolumna posiada mała gumową osłonę siłownika. |
| 3 | Podstawa stołu węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Z wycięciem od strony nóg pacjenta. |
| 4 | Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, z dźwignią hamulca do blokowania kół. |
| 5 | Stół wyposażony w cztery podwójne koła z możliwością ich blokowania centralnie za pomocą pedału. |
| 6 | Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu. |
| 7 | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 6 godzin. |
| 8 | Blat stołu złożony z następujących segmentów: - podgłówek odejmowalny - odejmowany segment przedłużający płytę plecową - płyta plecowa dolna - segment siedziska - odejmowany segment przedłużający segment siedziska - podnóżki para- dzielone wzdłużnie Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. |
| 9 | Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm |
| 10 | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. |
| 11 | Funkcje regulowane manualnie: - Podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi: - Bliższej kolumnie stołu min. od -90˚ do +90˚ - Dalszej od kolumny stołu: min. 0˚ do +120˚ - Regulacja pochylenia podnóżków podnóżków w zakresie min. -90˚ do 0˚. - Rozchylenie podnóżków na boki 110˚ +/-5˚ |
| 12 | Funkcje regulowane pilotem sterującym: - Wysokość blatu w zakresie min. 620-1050 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie 25˚/35˚ - Przechyły boczne w zakresie 20˚ - Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie -40˚ do +70˚ - Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - Pozycja flex 220˚ - Pozycja reflex 140˚ - Pozycja „beach-chair” - Pozycja normalna/odwrócona - Blokowanie i odblokowanie stołu - Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu - Przesuw wzdłużny blatu w zakresie 310 mm - Możliwość zapamiętania 25 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika |
| 13 | Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: - w zakresie min 1200 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy - w zakresie min 1200 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta |
| 14 | Stół wyposażony w pilot ręczny bezprzewodowy - 1 szt. Pilot posiada możliwość ładowania za pomocą dedykowanego przewodu podłączanego do stołu oraz ładowarki sieciowej dostarczonych w komplecie. |
| 15 | Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. Pilot sterujący wyposażony w kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący między innymi o: - stanie naładowania akumulatorów pilota - osiągniętej maksymalnej pozycji blatu lub kolumny - osiągniętej pozycji „0” - kącie pochyleń Trendelenburga, antyTrendelenburga, pochyleń bocznych, płyty plecowej, segmentu nożnego |
| 16 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non- stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. |
| 17 | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) - Wysokość blatu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechyły boczne - Pozycja płyty plecowej |
| 18 | Możliwość doposażenia w przyszłośći stołu w nożny sterownik stołu. |
| 19 | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace posiadają tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu |
| 20 | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu -zarówno od strony głowy jak i podnóżka. |
| 21 | Możliwość doposażenia stołu w: - dedykowaną karbonową ramę do operacji kręgosłupa – o nośności 250 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów; - dedykowaną karbonową płytę o długości 1200 mm mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów; - dedykowane karbonowe przystawki ortopedyczne w tym wyciąg lub/i przystawka do operacji biodra; - dedykowaną przystawkę do artroskopii barku mocowana bezpośrednio do stołu, bez dodatkowych adapterów. |
| 22 | Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: 454 kg |
| 23 | Szyny instrumentalne wzdłuż segmentów podnóżków, siedziska, górnej i dolnej płyty plecowej, po obu stronach tych segmentów blatu stołu – standardowe. |
| 24 | Stolik do chirurgii ręki mocowana do szyny bocznej, z wysoką regulacją wysokości w zakresie 700 – 1160 mm, przezierny dla ramienia C. wymiary: 846 x 380 x 70 mm. – 1szt |
| 25 | Podpora pod rękę, wysoka. Przeznaczona do układania ręki nad i pod blatem stołu. Z dwoma pasami mocującym zapinanym na rzep i zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej. Długość podparcia ręki 450 mm. – 1szt |
| 26 | Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt. |
| 27 | Przesłona anestezjologiczna, sztywna, z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej. 1szt |
| 28 | Podpora boczna z możliwością obrotu w dwóch płaszczyznach, z regulacja wysokości z poprzecznym ustawieniem podpory, z mocowaniem do szyny bocznej. – 2 szt. |
| 29 | Podpora pod nogę typu «Goepel» Regulacja ustawień nogi realizowana przez przegub kulowy. Z 2 pasami mocującymi i zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej. – 2 szt. |
| 30. | Przystawka ortopedyczna z teleskopowymi wyciągami kończyn dolnych. Zestaw przystawki ortopedycznej składający się z: - wyciągi teleskopowe wykonane ze stali nierdzewnej – 1 para - belki wyciągowe z włókna węglowego – 1 para - 2x śruba wyciągowa - 1x podstawa do montażu buta wyciągowego bez trakcji - uchwyt obrotowy i wahliwy - uchwyt do mocowania wyciągu drutów Kirchnera - wózek z koszem do przechowywania przystawki ortopedycznej i drobnego wyposażenia - uchwyt z krótką szyną akcesoryjną montowany na belkę wyciągową - płyta pod stopę do mocowania buta skórzanego – para - but skórzany – para |
| 31 | Poduszka do zabiegów wykonywanych na plecach lub kręgach. |
| 32 | Podpora pod głowę, profilowana, do ułożenia w pozycji na wznak. |
| 33 | Podpora pod głowę, profilowana do ułożeń pacjenta na brzuchu. |
| 34 | Pozycjoner żelowy, krążek pod głowę pełny, dla dorosłych, do ułożeń pacjenta na wznak. |

Odpowiedź:

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania dotyczącego postępowania nr: ZS.8023.1.27.2019 informujemy, iż nie dopuszczamy stołu operacyjnego o powyższych parametrach 
do postępowania, ponieważ nie spełnia on w pełni kryteriów określonych w specyfikacji technicznej.

Z up. STAROSTY

Aleksander Kasprzak

KIEROWNIK

Referatu Spraw Społecznych